一、仪器用途：

TL2650系列生物显微镜配置平场消色差物镜和大视野目镜，具有外形美观,成像清晰，视野广阔，操作方便等特点，可广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域，是医疗、教学、科研等单位的理想仪器  
二、性能特点：
光学系统：配置平场校正光学系统，整机防霉设计和大视野目镜，具有外形美观,成像清晰，视野广阔，操作方便等特点，可广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域，是医疗、教学、科研等单位的理想仪器

观察头装置：镜筒可360度定位旋转，旋转时镜像中心的位移≤0.06mm；30°倾斜；的铰链式双目镜观察（左右两系统放大率差≤2.0%；零视度时目镜端面位置差≤0.1mm）和第三方连接口，瞳距调节范围55-75mm，固定观察筒头部为内六角螺钉或选择便携式螺钉。

目镜配置：随机配置高眼点设计、带可折叠橡胶护眼罩的WF10X/20mm；目镜放大率准确度不超过±2%，目镜筒上有卡槽设计可将目镜锁紧定位防止掉落。双目视度可调，使双目观察更加容易；

物镜：宽带镀膜EF-N195纯铜制平场消色差物镜；物镜放大率准确度不超过±5%；物镜的误差性10-40齐焦≤0.06mm；40-100齐焦≤0.03mm

转换器：四孔定位内倾式转换器；定位稳定性≤0.006mm，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。
载物台：三角导轨XY复合式机械移动载物台；侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.005，防腐、耐磨。矩形，尺寸为155×142mm，行程75×50mm，最小读数值0.1 mm。

调焦机构：粗微调同轴，带有手轮松紧调节装置及限位定位装置。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；两侧有粗微调焦旋钮，具有过载保护装置,调焦范围:25mm,微调格值最小格值:0.002mm

聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，精确限位设计齿轮齿条结构，确保更为准确的观察高度。高度可自行调节。

照明：原装生产的3W LED冷光源照明，亮度可调，超长寿命、集光镜座不能轻易取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。

背板：设计有便携提手可供使用者进行搬离换位

- 仪器参数：

| 目 镜 | 10X平场大视野目镜，视场直径Ф20mm |
| --- | --- |
| 物 镜 | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm | 备 注 |
|  | 平场消色差物镜 | 4X | 0.10 | 23.13 | 0.17 |  |
|  |  | 10X | 0.25 | 4.09 | 0.17 | 弹簧 |
|  |  | 40X | 0.65 | 0.60 | 0.17 | 弹簧 |
|  |  | 100X | 1.25 | 0.38 | 0.17 | 浸油 |
| 目镜筒 | TL2650A | 双目镜30°倾斜，双目瞳距调节范围：48~75mm。 |
|  | TL2650B | 三目镜100%分光 30°倾斜，双目瞳距调节范围：48~75mm。 |
|  |  | 标配1X通用接口（可选购0.5X、0.65X有效改变成像效果） |
| 调焦机构 | 粗微调同轴，带有手轮松紧调节装置及限位定位装置。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；两侧有粗微调焦旋钮，具有过载保护装置,调焦范围:25mm,微调格值最小格值:0.002mm |
| 转换器 | 四孔内向内定位式转换器 |
| 载物台 | 双层机械移动式(尺寸：155x142mm 移动范围 75mmx50mm) |
| 聚光系统 | 阿贝聚光镜，带可变孔径光阑与滤色片座，附加磨砂镜片，聚光系统可上下升降。 |
| 透射照明系统 | 欧式集光器 高亮度白光3WLED照明，亮度可调。 |
| 主机电源 | AC 100～240V宽电压（适用于LED照明） |
| 选购配置 | USB2.0摄像头 UC300\UC500\UC1000\UC1200\UC1600 |
|  | USB3.0摄像头 MC630\MC2000 |
|  | HDMI 摄像头 WPC-185D-HDMI（WIFI与HDMI输出） WPC-236-HDMI（USB与HDMI输出） |
|  | 平板成像 | DM1618 WIN10操作系统一体式平板成像仪 |
|  | 物镜 | 20X/0.40 |
|  | 目镜 | WF16X/11mm WF20X/9mm |

# Text boxes

TL2650系列生物显微镜